발 간 등 록 번 호

11-1470550-000109-01

캡슐내시경 평가 가이드라인

2011.03

머 리 말

최근 삶의 질 향상에 대한 요구와 더불어 내시경 분야에서도 기존의 내시경 검사에 비하여 통증이 적은 캡슐내시경의 사용이 증가하고 있습니다. 캡슐내시경은 IT 기술이 접목된 의료기기로서 알약 모양의 캡슐을 삼키어 소장 등의 건강상태를 촬영하고 촬영한 영상을 실시간으로 전송하여 소화기질환 진단에 사용되는 기기입니다.

캡슐내시경 검사가 진행되는 동안 일상생활이 가능한 장점이 있지만, 이에 따른 올바른 사용 및 안전성 확보가 반드시 필요합니다. 이를 위하여 캡슐내시경의 이해와 안전성 및 성능평가 방법 등을 제시하고자 본 가이드라인을 발간하게 되었습니다.

특히, 안전성 및 성능평가 기준 및 시험방법은 국내외 관련 규격 및 가이던스를 참고로 하여 산�학�연 전문가로 구성된 전문가협의체 검토를 거쳐 마련하였습니다. 본 가이드라인은 관련 의료기기 개발자의 제품개발 및 안전한 사용에 도움이 될 것으로 판단됩니다.

식품의약품안전평가원은 앞으로도 융�복합 전자의료기기에 대한 가이드라인을 지속적으로 발간해 나갈 예정이며, 이러한 가이드라인들이 관련 업무 수행에 많은 도움이 되길 바랍니다.

2011년 03월

식품의약품안전평가원장

|  |  |  |  |  |  | 목 차 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

제 1장 서론 2 1. 소 개 2 2. 주요 용어 설명 2 제 2장 캡슐내시경 개요 4 1. 캡슐내시경 구조와 원리 4 2. 캡슐내시경 현황 10 제 3장 캡슐내시경의 안전성 및 성능에 대한 고려사항 11 1. 국내�외 참고 규격 현황 11 2. 안전성 및 성능평가 항목 13 1) 물리�화학적 특성에 관한 시험 14 2) 멸균에 관한 시험 16 3) 전기�기계적 안전성에 관한 시험 17 4) 전자파안전에 관한 시험 17 5) 생물학적 안전성에 대한 사험 17 6)성능에 관한 시험 17 3. 임상시험계획서 작성 시 유의사항 23

1. 소개

캡슐내시경은 기존의 내시경과 달리 환자가 고통 없이 알약 모양의 캡슐을 삼키어 소화기 질환 진단에 필요한 영상을 획득하는 의료기기이다. 기존의 내시경 검사에 비하여 통증이 적어 최근 사용량이 증가하고 있으며, 기존의 내시경으로는 검사가 어려웠던 소장질환 검사에 유용하게 사용되고 있다.

알약처럼 삼킨 캡슐은 식도, 위, 소장, 대장을 거쳐 가면서 초당 2~3장의 영상을 촬영하여 송신기를 통해 약 8~12시간 동안 수만 여장의 영상정보를 송신한다. 검사가 종료된 이후 수신기에 저장된 영상정보를 분석�판독하여 소화기질환 등을 진단한다.

캡슐내시경 검사는 검사가 진행되는 동안 일상생활이 가능한 장점이 있지만, 이에 따른 안전성 확보가 반드시 필요하다. 이에 본 가이드라인에서는 현재 시판되고 있는 캡슐내시경의 소개, 안전성 및 성능평가 방법 등을 제시하여 캡슐내시경 기기에 대한 올바른 이해를 도모하고자 한다.

2. 주요 용어 설명

1) 관찰심도(depth of focus)

내시경으로부터 관찰대상물체까지의 인식이 가능한 거리

2) 수신기

캡슐에서 전송된 신호를 수신, 저장하는 장치. 센서, 자료기록기, 배터리로 구성됨

3) 시야각(field of view)

관찰 광학계의 최전면의 위를 정점으로 한 시야의 범위(각)

일반 내시경을 예로 들면 그림 1과 같이 내시경을 통하여 시야 내에 보이는 최대 범위의 각(degree)으로 표현함

4) 영상처리부

수신기의 자료기록기에 저장된 영상을 분석�판독하는데 사용되는 소프트웨어.  장관 내 위치 추적기능, 확대기능, 연속영상보기 등의 기능이 있음

5) 캡슐

원통형 모양으로 생체적합성 및 pH 저항성 물질로 된 케이스로 되어 있으며 내부에는 소화관 영상획득을 위한 영상기 및 광원, 획득한 영상을 전송할 송신기 및 이들의 작동을 위한 배터리 등으로 구성되어 있음

6) 캡슐내시경

영상기가 장착된 캡슐을 경구 투여하여 소화기관의 영상을 촬영하는 기기로 영상 획득 및 송신 기능을 하는 캡슐, 획득한 영상 신호를 수신�저장하는 수신기, 저장된 영상을 분석�판독하는데 사용하는 소프트웨어로 구성됨

1. 캡슐내시경 구조와 원리

캡슐내시경은 알약 모양의 캡슐을 입으로 삼키어 식도, 소장 등의 건강상태를 촬영하고 이 영상을 분석�판독하여 소화기 질환 진단에 이용하는 기기이다. 캡슐내시경은 기존의 내시경과 달리 환자가 고통 없이 삼킬 수 있고, 검사가 진행되는 동안 일상생활이 가능하다.

캡슐내시경은 영상 획득 및 송신 기능을 하는 캡슐, 획득한 영상 신호를 수신�저장하는 수신기, 저장된 영상을 분석�판독하는데 사용하는 소프트웨어로 구성된다(그림 2). 특히 일반 내시경 검사 시 불편함이 많은 소장질환 진단에 주로 사용되며 그 경우 캡슐에서 획득한 영상을 수신하는 수신기의 센서의 부착 방법은 그림 3과 같다.

일회용 캡슐은 소화기 계통을 통해 미끄러져 들어가며 내부 소화관의 사진을 찍어 무선 전송하는 신호는 환자의 복부에 부착된 안테나를 통해 수신기에 기록된다. 이렇게 기록된 영상은 실시간으로 즉시 볼 수도 있으며, 추후 컴퓨터에서 프로그램을 통해 분석�판독된다.

소화관 내에서 소화관은 캡슐내시경(캡슐)을 마치 자연적인 내용물처럼 인식하여 자연적 연동에 의해 이동된다(그림 4). 따라서 일반 내시경 검사에서 흔한 소혈관으로 혈류를 감소시키거나 일시적으로 정지 시킬 수도 있는 관강 내 압력(Intraluminal pressure) (최대 300 mmHg) 상승이 없다. 또한, 기존 내시경의 삽입에 의한 영향, 특히 천공의 위험성이 없다.[1]

캡슐이 소화관 내에서의 통과 시간은 고형식(Soild meal)과 유사하여, 식도 2~10초, 위장 30~60분, 소장 2~5시간, 결장 10~40시간 정도이다[1]. 따라서 캡슐내시경의 동작시간은 적어도 7~8시간 이상은 되어야 소장 질환 진단에 적합하다.

1) 캡슐

캡슐은 원통형의 크기로 직경 9~11 ㎜, 길이 24~26 ㎜, 무게 약 3.3~3.8 g이며 생체적합성 및 pH 저항성 물질로 된 케이스로 구성되어 있다. 주요 구성요소를 살펴보면 영상을 획득하는 렌즈가 있는 광학돔, 어두운 장 내부를 비춰줄 발광다이오드(Illuminating Light Emitting Diode, LED), 그리고, CMOS (상보성 금속산화물반도체, Complimentary Metal Oxide Silicon) 혹은 CCD (전하결합소자, Charge Coupled Device) 영상기가 있다. 또한, 이들의 작동을 위한 배터리 및 획득한 영상신호를 수신기로 전송할 송신기(transmitter) 등이 있다[2](그림 5). 국내외의 시판되고 있는 소장용 캡슐내시경의 내부구조를 살펴보면 (그림 4)와 같다.

① 광학돔 (Optical dome)

- 캡슐내시경 앞에 있는 반구형 플라스틱

- 장 내에서 연동운동에 따라 캡슐이 이동할 때 저항이 없도록 고안됨

- 광학돔과 내부 카메라 사이의 공간을 확보하여 소장 수축 시에도 소장벽과 적당 거리 유지하여 관찰 가능함

② 렌즈

- 캡슐내시경은 조리개가 작은 단초점 렌즈 사용

③ 발광 다이오드(Illuminating Light Emitting Diode, LED)

- 렌즈 밖으로 설치

- 초당 2~3회 발광하여 소화관 내를 밝게 비춤

④ 영상기 (Imager)

- 소화관 내의 영상획득

- CMOS 또는 CCD 이미지 센서 사용

⑤ 배터리

- 캡슐내의 광원, 영상기, 영상신호 송신기의 동작 시간을 최대한 늘릴 수 있도록 동작

- 배터리 수명은 약 8시간

⑥ 송신기

- 영상기에서 획득한 신호를 수신기로 전송

⑦ 안테나

- 획득한 영상의 전파 신호 발사

2) 수신기

수신기는 자료기록기, 센서, 배터리팩으로 구성된다. 장관 내 캡슐에서 촬영한 영상을 송신기를 통해 실시간 전송시키면 몸에 부착된 센서가 영상신호를 받아 자료기록기에 저장된다. 검사가 끝난 후 자료기록기를 컴퓨터에 연결하여 저장된 영상을 확인할 수 있으며, 최근에는 캡슐에서 보낸 영상신호를 실시간으로 볼 수 있는 장비(실시간 보기, Real time viewer)들도 사용되고 있다.

3) 영상처리부 (소프트웨어)

자료기록기에 저장된 영상을 소프트웨어 프로그램으로 분석�판독한다. 영상판독 프로그램은 장관 내 위치 추적기능, 확대기능, 연속영상 보기 등 새로운 기능이 계속 추가되고 있다.

2. 캡슐내시경 현황

1) 캡슐내시경 이용 현황

현재 대한소화기내시경학회 산하 소화관 영상연구회에서는 전국 캡슐내시경 데이터베이스 작업을 추진하는 등 [5] 그 사용량이 꾸준히 증가하고 있으며 적용부위별 캡슐내시경의 특성은 다음과 같다.

2) 캡슐내시경 특성

소장용 캡슐내시경은 반구형 플라스틱 광학돔 안에 조리개가 작은 단초점 렌즈 한 개 있고, 렌즈 밖에 발광다이오드가 초당 2~3회 발광하여 소화관 내를 밝게 비추어 소장을 지나는 동안 영상을 촬영한다. 광학돔과 내부 카메라 사이의 공간을 확보하여 소장 수축 시에도 소장벽과 적당 거리 유지하여 관찰 가능하며 장 내에서 연동운동에 따라 캡슐이 이동할 때 저항이 없도록 설계되었다. 배터리는 캡슐내의 광원, 영상기, 영상신호 송신기의 동작 시간을 최대한 늘릴 수 있도록 동작하며 배터리 수명은 약 8시간이다.

식도용 캡슐내시경은 소장용의 경우와 달리 양쪽 끝단에 각각 영상기가 있어 2개의 영상기에서 촬영하는 초당 촬영 영상 수가 14개 정도로 많다. 임상 적용 시에는 캡슐이 식도를 지나가는 시간을 늦추고 식도 점막 검사 시간을 늘리기 위한 절차로, 환자는 몸의 오른쪽 면을 바닥에 대고 누워있어야 한다[5, 8]. 또한, 식도강 안의 타액 때문에 시야의 질 (화질)이 떨어지는 경우를 방지하기 위하여 매 15초 마다 3분 동안 물을 조금씩 마시도록 하는 방법을 권장하고 있다[5].

대장용 캡슐내시경은 대장의 넓은 면적 촬영을 위해 캡슐 양쪽에 영상기가 있어 양방향의 영상을 얻을 수 있다. 이는 주름 사이의 병변을 놓치지 않도록 설계한 것이다. 또한, 길이가 소장용 캡슐에 비하여 길어 섭취 후 빠른 시간에 소장을 통과해 대장으로 진입할 수 있도록 하였다[2]. 또한, 캡슐은 섭취 후 5 분 동안은 작동이 중단되고 섭취 2시간 후 부터 영상을 전송한다. 이는 캡슐이 소장을 따라 지나가는 동안 배터리를 아끼기 위한 것으로 총 녹화 시간은 최대 약 10시간이다[6].

1. 국내․외 참고 규격 현황

캡슐내시경의 국제 기준규격은 없다. 그러나 관련 규격으로 일반 내시경 규격이 있어 시야각 시험 등 일부 시험항목 설정 시 참고하였다.

| 규격번호 등 | 제 목 | 비고 |
| --- | --- | --- |
| 「전자의료기기 기준규격」 [10] | 「전자의료기기 기준규격」- 의료내시경 | 내시경 |
| ISO 8600-1 [11] | Optics and photonics - Medical endoscopes and endotherapy devices - Part 1: General requirements 광학 및 광학기기 - 의료 내시경 및 내시경 부속품 - 제1부 : 일반 요구 사항 | 내시경 |
| ISO 8600-3 [12] | Optics and optical instruments - Medical endoscopes and endoscopic accessories - Part 3: Determination of field of view and direction of view of endoscopes with optics 광학 및 광학 기기 - 의료 내시경 및 내시경 부속품 -제3부 : 광학장치가 장착된 내시경의 시야각 및 시선방향 측정 | 내시경 시야각 측정 장치 참조 |
| ISO 8600-4 [13] | Optics and optical instruments - Medical endoscopes and certain accessories - Part 4: Determination of maximum width of insertion portion 광학 및 광학 기기 - 의료 내시경 및 내시경 부속품 -제4부: 삽입 부위의 최대 폭 측정 | 내시경 |
| IEC 60601-2-18 [14] | Medical electrical equipment - Part 2-18: Particular requirements for the basic safety and essential performance of endoscopic equipment | 내시경 |
| KS C 1215 [15] | 의료용내시경장치 (2001) | 내시경 |
| JIS T 1553 [16] | Optics and optical instruments - Medical endoscopes and endotherapy devices (2005) 광학과 광학기기 - 의료용 내시경과 내시경 치료기기 | 내시경 |
| IEC : International Electro technical Commission 전기 및 전자 기술분야의 국제공업표준규격을 제정하기 위한 표준화 관련 국제기구 ISO : International Standardization Organization 전기 및 전자 기술분야를 제외한 분야의 국제공업표준규격을 제정하기 위한 표준화 관련 국제기구 JIS : Japanese Industrial Standards 일본의 공업규격. 일본공학표준조사회(JISC : Japanese Industrial Standards Committee)에서 심의 등의 업무를 담당 |

2.안전성 및 성능평가 항목

캡슐내시경의 안전성 및 성능평가를 위한 항목은 표 1의 국내�외 관련 규격을 참고하여  표2를 설정하였다. 캡슐내시경의 신호 전달 방법 등 제품 간의 차이가 있어 일부 항목은 적용 가능한 경우에만 시험하도록 한다.

| 시험항목 | 참고 규격 |
| --- | --- |
| 물리�화학적 특성에 관한 시험 | ① 용출물 시험 | 대한약전 |
| 물리�화학적 특성에 관한 시험 | ② 외관시험 |  |
| 물리�화학적 특성에 관한 시험 | ③ 누설시험 |  |
| 물리�화학적 특성에 관한 시험 | ④ 캡슐 강도시험 |  |
| 물리�화학적 특성에 관한 시험 | ⑤ 압력 내성 시험 | 전자의료기기 기준규격 - 의료내시경 |
| 물리�화학적 특성에 관한 시험 | ⑥ pH 저항시험 |  |
| 물리�화학적 특성에 관한 시험 | ⑦ 치수시험 |  |
| 멸균에 관한 시험 | 해당하는 경우 적용 - 무균시험 - EO 가스 잔류량 시험 | 해당하는 경우 적용 - 대한약전 일반시험법 중 무균시험법 - ISO 10993-7 |
| 전기�기계적 안전성에 관한 시험 | 「의료기기의 전기 기계적 안전에 관한 공통기준규격」 |
| 전자파안전에 관한 시험 | 「의료기기의 전자파 안전에 관한 공통기준규격」 |
| 생물학적 안전성에 대한 시험 | 「의료기기의 생물학적 안전에 관한 공통기준규격」 |

1) 물리�화학적 특성에 관한 시험

① 용출물 시험

캡슐내시경을 구성하는 부분 중 인체에 접촉�삽입되거나 인체에 주입하는 약물 등에 접촉하는 부분에 대해서는 대한약전[17] 및 이에 준하는 규격에 적합하여야 한다.

▪ 성상 : 무색투명하며 이물이 없는지 육안으로 확인한다.

▪ pH/ 과망간산칼륨 환원성 물질/증발 잔류물/자외선흡수 스펙트럼

: 대한약전 일반시험법 플라스틱제의 약품용기 시험법의 용출물 항에 따라 시험한다.

▪ 중금속 : 대한약전 일반시험법 중금속시험법의 제1법에 따라 시험한다.

(비교액에는 납표준액 2.0 ㎖를 넣는다.)

② 외관시험

육안으로 확인하여 이상이 없어야 한다

③ 누설시험

캡슐 외부 케이스에 1 ㎜의 hole을 뚫어 공기압(0.1 atm)을 가하면서 물속에 담가 기포가 발생하지 않아야 한다.

④ 캡슐 강도시험

캡슐을 삼키는 과정에서 피험자가 깨물었을 때를 가정하여 캡슐 외부에서 충격을 가한 후 누설시험 및 수신신호에 이상이 없어야 한다. 제조사가 제시한 시험방법에 의하며 그 타당성이 명확해야 한다.

예. 캡슐의 광학 돔의 접합부위(가장 약한 부분)에 40 kgf 힘을 준 후, 누설시험 및 수신 신호를 확인하여 이상이 없어야 한다.

⑤ 압력 내성 시험

캡슐의 정상 사용 시 가해질 수 있는 압력 중 최대압력인 항문압력을 고려하여[18]  20 ㎪의 압력을 가한 후 이상 여부를 확인한다[10].

캡슐 내외에 20 ㎪ (0.204 kgf/㎠)의 압력을 1분간 가한 후, 외관시험 및 누설시험에 만족해야 한다.

⑥ pH 저항시험

캡슐이 인체 내에서 노출되는 pH 및 노출시간[19]을 고려하여 pH 저항성을 확인한다. pH 2.0 및 pH 8.0 용액에 담가 각각 37 ℃에서 24시간 보관 후 압력 내성 시험 및 외관시험을 실시하여 이상이 없어야 한다.

⑦ 치수시험

제조사에서 제시한 치수 및 허용오차를 만족해야 한다.

버니어캘리퍼스 등의 측정기를 사용하여 제조사가 제시한 치수 및 허용오차를 만족해야 한다.

2) 멸균에 관한 시험

캡슐 등 해당하는 경우 적용한다.

- 무균시험 : 대한약전 일반시험법 중 무균시험법에 따라 시험한다.

- EO 가스 잔류량 시험 : ISO 10993-7에 의거하여 시험한다.

3) 전기�기계적 안전성에 관한 시험

「의료기기의 전기� 기계적 안전에 관한 공통기준규격」에 의한다

표식, 표시사항 및 첨부문서 등에 캡슐내시경의 사용방법 및 사용 시 주의사항 등이 명시되어있어야 한다.

캡슐내시경의 사용방법 [9]

▪ 수신기 센서의 정확한 배치를 포함하여 기기의 적합한 사용방법

▪ 캡슐(송신기)의 섭취 방법

▪ 이용 한도와 캡슐내시경의 모든 안전 특성

▪ 캡슐의 멸균 혹은 비멸균 상태 명시

▪ 캡슐내시경의 정확한 보관법

▪ 캡슐내시경을 사용하기 전과 사용하는 동안의 식이요법과 관련된 지시사항

▪ 캡슐내시경을 사용하는 동안의 신체활동 제한 사항

▪ 캡슐의 일반적인 장내 예상 체류시간 (섭취와 배설 사이의 시간) 제시

캡슐내시경의 사용 시 주의사항

▪ 캡슐을 복용하고 영상이 기록되는 도중에는 일상생활이 가능하지만 과격한 운동은 삼갈 것

▪ 캡슐 복용 후 4시간 이후부터 식사 가능

▪ 강한 전자기 발생장치 (MRI 등)근처에는 가까이 가지 말 것.

▪ 캡슐내시경을 검사 중인 다른 사람과 접촉을 피할 것

▪ 캡슐내시경을 복용한 후 캡슐이 배출되었는지 반드시 확인해야 함

▪ 사용한 캡슐은 폐기하고 다시 사용하지 못함

4) 전자파안전에 관한 시험

「의료기기의 전자파 안전에 관한 공통기준규격」에 의하여 시험한다.

5) 생물학적 안전성에 대한 시험

「의료기기의 생물학적 안전에 관한 공통기준규격」에 의한다.

6) 성능에 관한 시험

| 구분 | 시험항목 | 참고 규격 |
| --- | --- | --- |
| 캡슐 (송신기) | ① 시야각 (field of view) | 전자의료기기 기준규격 - 의료내시경 |
| 캡슐 (송신기) | ② 관찰 심도 (depth of focus) | 전자의료기기 기준규격 - 의료내시경 |
| 캡슐 (송신기) | ③ 동작시간 (battery life) |  |
| 캡슐 (송신기) | ④ 중심주파수 시험 |  |
| 캡슐 (송신기) | ⑤ 전송속도( # frames/sec) |  |
| 수신기 | ① 동작시간 (battery life) |  |
| 수신기 | ② 화상전송 확인 |  |
| 수신기 | ③ 수신율 |  |
| 수신기 | ④ 실시간 보기(Real time view) |  |
| 영상처리부 | ① software 구동 및 성능 시험 |  |

< 캡슐 (송신기) >

① 시야각(field of view)

제조사에서 정한 값에 대하여 허용오차는 � 15 % 이내이어야 한다.

시야각은 다음의 시험검사 혹은 제조사가 제시한 시험방법을 통해 확인한다.

시험 장치는 광학부의 말단 표면과 중심선에 대하여 직각에 위치한 눈금이 매겨진 표적 평면체를 50 ㎜ 거리에 설치한다. (그림 11 참조 )

시야각은 표시 단위(도)의 1/2 이하의 최소눈금을 갖고 정확도 � 5 % 이내의 내시경용 시야각도계를 사용하여 측정한다.

② 관찰 심도 (depth of focus)

제조사에서 정한 값에 대하여 허용오차는 � 15 % 이내이어야 한다.

관찰심도는 그림 13과 같은 관찰심도 시험 장치를 이용하며, 표적으로는 테스트 차트 등 이용한다. 그림 14는 디지털 스틸 카메라(digital still camera)용 테스트 차트 (ISO 12233)로 여기서 해상도 측정 부위 등을 관찰 심도 측정기의 표적으로 이용한다.

③ 동작시간 (battery life)

송신기를 정상작동 시켰을 때 제조사가 제시한 시간 이상 작동하여야 한다.

소장용의 경우 7~8시간 이상 동작하여야 한다[1].

④ 중심주파수 시험

송수신 방법에 따라 해당되는 경우 시험한다.

주파수 측정계를 사용하여 측정한 중심주파수는 제조사에서 제시한 값 및 허용오차를 만족해야 한다.

⑤ 전송속도(Frames per sec)

캡슐에서 초당 획득�송신하는 영상의 개수. 제조사가 제시한 방법에 의하여 시험하였을 때, 제조사가 제시한 값에 만족해야 한다.

< 수신기 >

① 동작시간 (battery life)

수신기를 정상작동 시켰을 때 제조사가 제시한 시간 이상 작동하여야 한다.

② 화상전송 확인

캡슐(송신기)로부터 전송된 영상의 수신을 확인하는 것으로 제조사가 제시한 기준 및 방법에 따라 시험하여 만족해야 한다.

③ 수신율

전체 동작시간 동안 캡슐(송신기)로부터 전송된 영상의 수신율을 확인하는 것으로 제조사가 제시한 기준 및 방법에 따라 시험하여 만족해야 한다. 동작시간동안 캡슐(송신기)이 획득�전송한 영상의 전부를 수신하여 분석�판독 할 수 있는 것이 이상적이다.

④ 실시간 보기 (Real time viewer)

캡슐(송신기)로부터 전송된 영상을 실시간으로 확인할 수 있는 기능을 확인하는 것으로 제조사가 제시한 기준 및 방법에 따라 시험하여 만족해야 한다.

< 영상처리부 >

① software 구동 및 성능 시험

사용설명서에 따라 구동했을 때 소프트웨어가 작동을 해야 한다.

성능을 입증할 수 있는 소프트웨어 시험 포함하고 소프트웨어의 관련 문서에는 소프트웨어가 설계된 대로 기능하고 있음을 입증해주는 성능시험과 기기에 내장된 소프트웨어의 역할을 설명해주는 충분한 증거가 있어야 한다.

3. 임상시험계획서 작성 시 유의할 사항

임상시험계획서에 포함되어야 할 사항은 다음과 같다.

- 의료기기법 시행규칙 제12조 제2항 참조

1) 임상시험의 명칭 2) 임상시험실시기관의 명칭 및 소재지 3) 임상시험의 책임자�담당자 및 공동연구자의 성명 및 직명 4) 임상시험용 의료기기를 관리하는 관리자의 성명 및 직명 5) 임상시험의뢰자의 성명 및 주소 6) 임상시험의 목적 및 배경 7) 임상시험용 의료기기의 사용목적 (대상질환 또는 적응증을 포함한다.) 8) 피험자의 선정기준�제외기준�인원 및 근거 9) 임상시험 기간 10) 임상시험 방법 (사용량�사용방법�사용기간�병용요법 등을 포함한다.) 11) 관찰항목�임상검사항목 및 관찰검사방법 12) 예측되는 부작용 및 사용 시 주의 사항 13) 중지�탈락 기준 14) 성능의 평가기준, 평가방법 및 해석방법 (통계분석방법에 의한다.) 15) 부작용을 포함한 안전성의 평가기준�평가방법 및 보고방법 16) 피험자동의서 서식 17) 피해자 보상에 대한 규약 18) 임상시험 후 피험자의 진료에 관한 사항 19) 피험자의 안전보호에 관한 대책 20) 그 밖의 임상시험을 안전하고 과학적으로 실시하기 위하여 필요한 사항

의료기기의 임상시험계획서는 「의료기기임상시험계획승인지침」(식품의약품안전청고시 제2009-138호, 2009.08.24)에 의하여 작성하여야 한다.

위 항목 중 �캡슐내시경 임상시험�시 고려해야 할 내용은 다음과 같다.

1) 피험자의 선정기준�제외기준�인원 및 그 근거

임상시험에서 피험자(Subject)란 임상시험에 참여하는 임상시험용 또는 대조시험용 의료기기의 적용 대상이 되는 사람을 말하며, 시험책임자는 피험자의 인권보호를 위하여 임상시험의 목적에 적합한 피험자의 건강상태, 증상, 연령, 성별의 동의 능력 등 피험자의 임상시험 참가에 대한 적합여부를 신중하게 검토하여야 한다. 피험자의 선정기준과 제외기준을 제시하여야 하며, 시험군과 대조군을 포함한 피험자 수 및 그 근거를 통계학적 방법에 따라 설정한다.

① 캡슐내시경의 임상시험이 불가한 경우

▪소화관계 이상이 있는 경우(악성병변, 위장관계 폐쇄성 질환이 의심되는 경우, 천공, 협착, 누공)

② 캡슐내시경의 임상시험 시 주의를 요하는 경우

▪심장 박동기, 제세동기 등의 의료용 장치가 삽입된 경우

▪삼키는 기능에 장애가 있는 경우

▪위장관 운동이 현저히 지연되거나 중대한 장애가 있는 경우

▪임산부, 수유부 또는 임신 반응검사에서 양성인 여성

▪유아, 간질환자 등 전자파에 영향을 받을 수 있는 경우

③ 연구 대상자 수 산출 [21]

▪임상연구에서 연구대상자의 수는 연구목적을 달성할 수 있을 정도의 충분한 수가 보장되어야 하나 너무 많은 연구 대상자를 잠재적인 위험에 노출해서는 안 됨

▪1차 주효과 변수를 기준으로 정하는 것이 일반적이며, 정확한 연구대상자 수의 결정 방법, 근거에 대한 기술이 시험계획서에 포함되어야 함

2) 임상시험 설계 시 비교 검증에 따른 분류 [21]

비교검증의 기준에 따른 종류를 구분하여 보면 의료기기 임상시험은 우월성 비교, 비열등성 또는 동등성 검정 그리고 제한적으로 반응-효과 검정으로 구분할 수 있다.

① 우월성 비교

▪연구목표가 대조군(sham 또는 active 의료기기)에 비하여 처리군(연구 의료기기)의 효과가 더욱 뛰어남을 보이는 경우

② 비열등성 또는 동등성 비교

▪대조군의 유효성과 유사하거나 열등하지 않음을 입증하려는 방법

▪비열등성 검정은 통상적인 대조군(활성 대조군이어야 함)에 비하여 치료/진단 효과가 처리군에서 열등하지 않음을 보이는 경우

▪동등성 비교는 유효성의 평가 결과가 대조군과 유사한 경향(열등하지도 않고, 우월하지도 않음)을 보이는 경우

▪미리 정해진 임상적으로 무시할 수 있다고 판단될 차이, 즉 비열등성 한계치를 미리 정해야 함 (근거 필요)

3) 임상시험 방법 (사용량�사용방법�사용기간�병용요법 등을 포함한다.)

임상시험 방법은 해당 의료기기의 각 구성품에 대한 형상�구조 및 사용 전 준비사항/피험자에 대한 준비/적용부위의 선정 등 임상시험을 위한 준비절차와 사용 단계 절차, 관찰기간 동안의 절차에 대한 각 단계별 조작 순서, 병용 요법 등을 기술한다.

캡슐내시경을 이용한 소장 검사

▪캡슐내시경 검사의 장애물로 공기방울, 잔유음식물, 담즙을 포함한 소장 분비물, 혈액 등이 있다.

▪캡슐내시경 검사 전 공기방울을 제거하는 시메티콘, 장운동촉진제를 사용하거나 PEG, NaP 등으로 대장내시경 전처치와 유사한 장정결을 시행할 수도 있다[2].

▪캡슐내시경 검사는 검사 기간이 8~9시간정도로 매우 길고, 그동안 병원 밖에서 활동할 수 있기 때문에 검사 중 유의사항에 대한 자세한 설명이 필요하다[2].

| 시간 | 방법 |
| --- | --- |
| 검사 전날 | ▪검사 전 8~12시간의 금식 ▪저녁식사 이후 PEG 2L, NaP 등의 장정결제 복용(선택사항) ▪동의서 작성 ▪기록장치 배터리 충전 |
| 검사 당일 | ▪추가적인 장정결제 복용(선택사항) ▪캡슐내시경용 컴퓨터에 환자 등록 ▪부속기구 착용 ▪위장관 운동 촉진제 또는 시메티콘 복용(선택사항) ▪한 컵 정도의 물로 캡슐 삼킴 ▪맑은 물 섭취 허용 (캡슐 섭취 2시간 이후) ▪가벼운 식사 허용 (캡슐 섭취 4시간 이후) ▪8~9시간의 검사 후 기록장치의 캡슐 표시 등 확인하고 부속기구 제거 ▪기록장치에서 컴퓨터로 자료 전송 |
| 검사 다음날 | ▪판독 |
| PEG (polyethylene glycol/electrolyte) NaP (Sodium phosphate) 시메티콘 (Simethicone) : 상부내시경 전처치제로 사용. 계면활성제로 표면장력을 감소시켜 공기방울을 없애는 역할 |

4) 예측되는 부작용 및 사용 시 주의 사항

임상시험을 실시하는 동안 발생할 수 있는 부작용 및 사용 시 주의사항 등을 제시한다.

캡슐내시경 시험의 예측 가능한 부작용

▪ 소화관의 폐쇄가 있어 체내에 투입된 캡슐이 체외배출이 어려운 경우

▶ 장관폐쇄 유무 사전에 검증

- 단순 복부촬영을 시행하며, 소화관폐쇄 증상을 문진 등을 통해 조사

- 캡슐내시경 시술 이전에 무선인식 태그가 있는 자가 분해 캡슐 등을 이용하여 장협착이 의심되는 환자의 기능적 개방(functional patency)을 확인함[8].

▶ 캡슐이 시술 후 2주가 지나도 배출되지 않을 경우

- 캡슐내시경의 저류 : 캡슐이 2주 이상 체외로 자연배출되지 않는 것으로 정의됨[2]

- 단순 복부촬영으로 위치파악, 캡슐 제거를 위한 수술 등의 외과적 처치

캡슐내시경의 사용 시 주의사항

▪ 캡슐을 복용하고 영상이 기록되는 도중에는 일상생활이 가능하지만 과격한 운동은 삼갈 것

▪ 캡슐 복용 후 4시간 이후부터 식사 가능

▪ 강한 전자기 발생장치 (MRI 등)근처에는 가까이 가지 말 것.

▪ 캡슐내시경을 검사중인 다른 사람과 접촉을 피할 것

▪ 캡슐내시경을 복용한 후 캡슐이 배출되었는지 반드시 확인해야 함

▪ 사용한 캡슐은 폐기하고 다시 사용하지 못함

< 참고문헌 >

1. Faigel D.O., Cave D.R. Capsule Endoscopy, Saunders elsevier, 2008

2. 대한소화기내시경학회 소화관영상연구회, 캡슐내시경, 대한의학서적, 2008

3. http://www.fda.gov (510K)

4. http://www.microsystem.re.kr 지능형마이크로시스템개발사업단 홈페이지

5. http://www.gie.or.kr/ 대한소화기내시경학회 홈페이지

6.Delvaux M, Capsule endoscopy: Technique and indications, Best Practice & Research Clinical Gastroenterology, 22(5): 813-837, 2008

7. Jeremy Gerber, MPhil, Ari Bergwerk, David Fleischer, A capsule endoscopy guide for the practicing clinician: technology and troubleshooting, Gastrointest Endosc 66(6): 1188-1195, 2007

8. Ladas S. D., Triantafyllou K., Spada C., Riccioni M. E., Rey J.-F., Niv Y., Delvaux M., de Franchis R., Costamagna G. and the ESGE Clinical Guidelines Committee European Society of Gastrointestinal Endoscopy (ESGE): Recommendations (2009) on clinical use of video capsule endoscopy to investigate small-bowel,esophageal and colonic diseases, Endoscopy 42: 220-227, 2010

9.FDA  Guidance Class II Special Controls Guidance Document: Ingestible Telemetric Gastrointestinal Capsule Imaging System ; Final Guidance for Industry and FDA (2001)

10. 「전자의료기기 기준규격」- 의료내시경

11. ISO 8600-1 Optics and photonics - Medical endoscopes and endotherapy devices - Part 1: General requirements

12. ISO 8600-3 Optics and optical instruments - Medical endoscopes and endoscopic accessories - Part 3: Determination of field of view and direction of view of endoscopes with optics

13. ISO 8600-4 Optics and optical instruments - Medical endoscopes and certain accessories - Part 4: Determination of maximum width of insertion portion

14. IEC 60601-2-18 Medical electrical equipment - Part 2-18: Particular requirements for the basic safety and essential performance of endoscopic equipment

15. KS C 1215 의료용내시경장치 2001

16. JIS T 1553 Optics and optical instruments - Medical endoscopes and endotherapy devices

17. 대한약전 제9개정 식품의약품안전청고시 제2010-10호, (2010.02.24)

18.Ammann K,et.al Impact of neoadjuvant chemoradiation on anal sphincter function in patients with carcinoma of the midrectum and low rectume. Arch Surg 2003 Mar;138(3):257-61

19. Saurin J.-C., Delvaux M., Caudin J.-L, Fassler I., Villarejo J., Vahedi K., Bitoun A., Canard J.-M., Souquet J. C., Ponchon T., Floren C., Ga G., Diagnostic Value of Endoscopic Capsule in Patients with Obscure Digestive Bleeding: Blinded Comparison with Video Push-Enteroscopy, Endoscopy 2003:35(7):576 -584

20. ISO 12233 Photography - Electronic still picture cameras - Resolutionmeasurements

21. 의료기기 임상시험 관련 통계기법 가이드라인, 식품의약품안전평가원, 2010

【 캡슐내시경 산�학�연 전문가협의체 위원 】

| ○ ㈜인트로메딕 | 이진영 |
| --- | --- |
| ○ 올림푸스한국 | 신완철 |
| ○ 메디헬프라인 | 박진호 |
| ○ 한국기계전기전자시험연구원 | 김형석 |
| ○ 한국산업기술시험원 | 한재필 |
| ○ 연세대학교 소화기내과 | 송시영 |

캡슐내시경 평가 가이드라인

| 발 행 처 | 식품의약품안전청 식품의약품안전평가원 |
| --- | --- |
| 발 행 일 | 2011년 03월 |
| 발 행 인 | 김승희 |
| 편집위원장 | 김동섭 |
| 편 집 위 원 | 박기정, 허찬회, 차지훈, 조은정, 권태희, 김산 |
| 문 의 처 | (363-951) 충북 청원군 강외면 연제리 오송생명2로 187 오송보건의료행정타운 식품의약품안전청 식품의약품안전평가원 융합기기팀 전화:043-719-4952~60 팩스:043-719-4950 |